Приложение № 1 к Исх. № 2908-3/23 от «29» августа 2023 г.

«Уведомление о безопасности медицинского изделия» по форме Приложение 16 к Правилам проведения фармаконадзора и мониторинга безопасности, качества и эффективности медицинских изделий,  Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-320/2020.

| № Исх. № 0908- 10/23 |  | Дата: «09» августа 2023 г. |
| --- | --- | --- |
| Вид корректирующего действия: |  |  |
|  | Х | Приостановление использования медицинского изделия |
|  | Не применимо | Замена медицинского изделия производителем или его уполномоченным представителем |
|  | Не применимо | Возврат медицинского изделия производителю или его уполномоченному представителю |
|  | Не применимо | Модернизация медицинского изделия на месте |
|  | Х | Уничтожение медицинского изделия |
|  | Не применимо | Изменение инструкций по применению или руководства по эксплуатации медицинского изделия |
|  | Не применимо | Обновление программного обеспечения |
|  | Не применимо | Другое |
| Наименование медицинского изделия: |  |  |
| Таблица 1 Наименование продукции; Артикул; Лот; Номер и дата выдачи регистрационного удостоверения. Шовный хирургический стерильный синтетический рассасывающийся моноволоконный материал PDS™ II неокрашенный, условным № 4/0, длиной нити (см):45, с атравматическими иглами; W9615T; QMMCAJ; РК-ИМН-5№018515 от 09.02.2023 РК-ИМН-5№018515 от 09.02.2023. Шовный хирургический стерильный синтетический рассасывающийся моноволоконный материал PDS™ II неокрашенный, условным № 3/0, длиной нити (см): 70, с атравматическими иглами; W9625T; REMAZK. RGMKUB. RHMCDZ. RJMJCQ. RPMAKJ. SJMHCM. W9714T; SDMPZC. Шовный хирургический стерильный синтетический рассасывающийся моноволоконный материал PDS™ II неокрашенный, условным №5/0, длиной нити (см): 70, с атравматическими иглами; W9733T; QEMEUB. RCMAJX. RDMKQD. RHMKQD. RHMKUA. RJMAJQ. Шовный хирургический стерильный синтетический рассасывающийся моноволоконный материал PDS™ II неокрашенный, условным №4/0, длиной нити (см): 70, с атравматическими иглами; W9734T; QDMCKS. RAMMXL. RGMEUD. SLMAQH. Шовный хирургический стерильный синтетический рассасывающийся моноволоконный материал PDS™ II неокрашенный, условным №6/0, длиной нити (см): 45, с атравматическими иглами; W9861T; MM5084. QBMAHP. RMMQTB. Шовный хирургический стерильный синтетический рассасывающийся моноволоконный материал PDS™ II неокрашенный, условным № 3/0, длиной нити (см):45, с атравматическими иглами; W9957T; RDMDHK. RKMCKK. W9740T; RDMHBX. Шовный хирургический стерильный синтетический рассасывающийся монофиламентный антибактериальный материал PDS™ Plus неокрашенный, условным № 5/0 длиной нити (см): 70, с атравматическими иглами; PDP9733H; TAMDHC; РК-ИМН-5№018513 от 17.03.2023. Шовный хирургический стерильный синтетический рассасывающийся монофиламентный антибактериальный материал PDS™ Plus неокрашенный, условным № 6/0 длиной нити (см): 45, с атравматическими иглами; PDP9861H; SBMESR. |
| Вариант исполнения/модель/серийный номер/каталожный номер (по применимости): |  |  |
| См. Таблицу №1 |  |  |
| Номер регистрационного удостоверения: |  |  |
| См. Таблицу №1 |  |  |
| Описание проблемы: |  |  |
| По результатам анализа жалоб на одну партию нитей в связи с недостаточной прочностью на разрыв и дальнейших испытаний возвращенного медицинского изделия Производитель выявил, что некоторые шовные материалы PDS II из этой партии не соответствуют требованиям качества «Ethicon» к прочности на разрыв. В ходе расследования были выявлены и иные партии хирургических нитей PDS II и PDS Plus, которые могут быть потенциально подвержены той же проблеме, что и партия, на которую поступили жалобы. Потенциальное влияние На текущий момент отсутствуют зарегистрированные случаи нежелательных явлений у пациентов, связанные с отзываемыми медицинскими изделиями. Снижение прочности на разрыв шовного материала потенциально может привести к ухудшению характеристик указанного медицинского изделия, поскольку предполагаемый результат аппроксимации тканей и/или лигирования может быть не достигнут. В таком случае потенциальные осложнения будут включать кровотечение/кровоизлияние, неэффективность лечения/расхождение швов раны, увеличение продолжительности операции и необходимость повторного хирургического вмешательства. Медицинские работники, которые использовали данные медицинские изделия у пациентов при хирургическом вмешательстве, должны осуществлять последующее наблюдение за этими пациентами после операции в обычном порядке без каких-либо дополнительных действий. |  |  |
| Описание действий, выполняемые пользователем медицинского изделия: |  |  |
| НЕ ОТГРУЖАЙТЕ ИЗДЕЛИЯ, ЗАТРОНУТЫЕ НАСТОЯЩИМ ОТЗЫВОМ, ДРУГИМ КЛИЕНТАМ. СМОТРИТЕ СПИСОК АРТИКУЛОВ/ЛОТОВ В ТАБЛИЦЕ №1. - Незамедлительно проверьте свои складские запасы на наличие отзываемых медицинских изделий, при их выявлении необходимо перевести данные медицинские изделия в карантин для недопущения дальнейших огтрузок. - Если какое-либо отзываемое медицинское изделие было отправлено вами в другое учреждение, пожалуйста, свяжитесь с данным учреждением для уведомления их об отзыве. - Медицинские изделия, подлежащие отзыву, должны быть уничтожены специализированной компанией в порядке, определяемом уполномоченным органом Республики Казахстан. - Разместите данное уведомление в вашей организации на видном месте до момента, пока все выявленные отзываемые медицинские изделия не будут уничтожены. |  |  |
| Указание о необходимости передачи уведомления лицам, которые извещены о проблеме и (или) выполняющие корректирующие действия: |  |  |
| ПОЖАЛУЙСТА, ПЕРЕДАЙТЕ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ ВСЕМ, КТО МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОТЗЫВАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ. Просим распространить эту информацию среди персонала, использующего указанные медицинские изделия. |  |  |
| Указание о необходимости представления производителю (уполномоченному представителю производителя) сведений о медицинских изделиях, направленных в другие организации, и передачи этим организациям уведомления (при наличии): |  |  |
| Компания запросила у контрагентов предоставление информации о наличии отзываемых изделий, немедленном переводе их в карантин и свидетельства об уничтожении изделий. Компания проинформировала о необходимости передаче информации об отзыве в случае, если изделия были отправлены в другие учреждения. |  |  |
| Контактная информация |  |  |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, направившего уведомление Свистунова Татьяна Васильевна |  |  |
| Адрес ул. Крылатская, 17 корп.2 |  |  |
| Индекс 121614 |  | Город г. Москва |
| Телефон M: +7 985 161 93 81 |  | Факс (при наличии) Нет |
| E-mail tsvistun@its.jnj.com |  | Страна Российская Федерация, |

Подтверждаю, что государственный орган проинформирован о данной проблеме и о настоящем уведомлении по безопасности медицинского изделия.

С уважением,

Руководитель клинико-медицинских проектов

ООО «Джонсон & Джонсон»                                                                                             / Савченко С.А.